## 普放防护工程量
辐射防护工程预算书（防护部分）
工程名称：江西新余袁河医院迁建项目放射机房辐射防护工程（本预算按预评铅当量进行报价） 单位 ：人民币元
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 注明品牌
1 | 一层急诊CT机房 7200*5400*5280H
2 | 四周墙面防护 | 1、在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
3 | 地面防护 | 1、原有200mm混凝土现浇基础层上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
4 | 顶面防护 | 1、原有200mm混凝土现浇基础层上附加1.0mmpb辐射防护涂料,施工于相对应二层地面找平层上。 | ㎡
5 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×900mm，2.铅当量：4.0mmpb。 | 块 | 1
6 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
7 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
8 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层4.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
9 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：4.0mmpb。 | 套 | 3
10 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：4.0mmpb。 | 套 | 1
11 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包4.0mm铅板 | ㎡
小计一 |  |  | 合计
一层急诊DR机房 6600*5400*5280H
12 | 墙面防护 | 1、北墙为主射线墙，在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
13 | 墙面防护 | 1、东、南、西墙在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
14 | 地面防护 | 1、原有120mm混凝土现浇基础层上附加2.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
15 | 顶面防护 | 1、原有120mm混凝土现浇基础层上附加2.0mmpb辐射防护涂料,施工于相对应二层地面找平层上。 | ㎡
16 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
17 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
18 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
19 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
20 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
21 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
22 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计二 |  |  | 合计
一层急诊DSA1机房 ？*？*5280H
23 | 四周墙面防护 | 1、在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
24 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
25 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
26 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×1000mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 块 | 1
27 | 电动医务人员通道防护门 | 1、规格：2300×1300mm 2.铅当量：3.0mmpb。 | 樘 | 1
28 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
29 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 2
30 | 手动导管室、污物间人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 2
31 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 5
32 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
33 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包3.0mm铅板 | ㎡
34 | 钢吊架
小计三 |  |  | 合计
一层急诊DSA2机房 ？*？*5280H
35 | 四周墙面防护 | 1、在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
36 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
37 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
38 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×1000mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 块 | 1
39 | 电动医务人员通道防护门 | 1、规格：2300×1300mm ，2.铅当量：3.0mmpb。 | 樘 | 1
40 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
41 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 2
42 | 手动污物间人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
43 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
44 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
45 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包3.0mm铅板 | ㎡
46 | 钢吊架
小计四 |  |  | 合计
一层急诊DSA3机房 ？*？*5280H
47 | 墙面防护 | 1、南、西、北墙在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
48 | 墙面防护 | 1、东墙在原有20砼的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
49 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
50 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
51 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×1000mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 块 | 1
52 | 电动医务人员通道防护门 | 1、规格：2300×1300mm ，2.铅当量：3.0mmpb。 | 樘 | 1
53 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
54 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 2
55 | 手动污物间人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
56 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
57 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
58 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包3.0mm铅板 | ㎡
59 | 钢吊架
小计五 |  |  | 合计
一层CT1 8100*6300*5280H
60 | 四周墙面防护 | 1、在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
61 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 30cm(20土层+10cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
62 | 顶面防护 | 1、在原有20cm砼的基础上附加1.0mmpb防护涂料施工于相对应二层地面找平层上。 | ㎡
63 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×900mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 块 | 1
64 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
65 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
66 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
67 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 3
68 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
69 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包3.0mm铅板 | ㎡
小计六 |  |  | 合计
一层CT2 8100*6300*5280H
70 | 四周墙面防护 | 1、在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
71 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 30cm(20土层+10cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
72 | 顶面防护 | 1、在原有20cm砼的基础上附加1.0mmpb防护涂料施工于相对应二层地面找平层上。 | ㎡
73 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×900mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 块 | 1
74 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
75 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
76 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
77 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 3
78 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
79 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包3.0mm铅板 | ㎡
小计七 |  |  | 合计
一层CT3 8100*6300*5280H
80 | 四周墙面防护 | 1、在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
81 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 30cm(20土层+10cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
82 | 顶面防护 | 1、在原有20cm砼的基础上附加1.0mmpb防护涂料施工于相对应二层地面找平层上。 | ㎡
83 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×900mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 块 | 1
84 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
85 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
86 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层3.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
87 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 3
88 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
89 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包3.0mm铅板 | ㎡
小计八 |  |  | 合计
一层DR1机房 5700*5100*5280H
90 | 墙面防护 | 1、东墙为主射线墙，在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
91 | 墙面防护 | 1、南、西、北墙在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
92 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
93 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
94 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
95 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
96 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
97 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
98 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
99 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
100 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计九 |  |  | 合计
一层DR2机房 5700*5100*5280H
101 | 墙面防护 | 1、西墙为主射线墙，在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
102 | 墙面防护 | 1、东、南、北墙在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
103 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
104 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
105 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
106 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
107 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
108 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
109 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
110 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
111 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十 |  |  | 合计
一层DR3机房 5700*5100*5280H
112 | 墙面防护 | 1、东墙为主射线墙，在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
113 | 墙面防护 | 1、南、西、北墙在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
114 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
115 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
116 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
117 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
118 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
119 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
120 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
121 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
122 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十一 |  |  | 合计
一层DR4机房 5700*5100*5280H
123 | 墙面防护 | 1、西墙为主射线墙，在原有370mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
124 | 墙面防护 | 1、东、南、北墙在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
125 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
126 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
127 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
128 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
129 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
130 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
131 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
132 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
133 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十二 |  |  | 合计
一层胃肠1机房 5700*5100*5280H
134 | 四周墙面防护 | 1、240mm红砖实砌墙。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
135 | 地面防护 | 1、20cm 砼+沉降 20cm(15土层+5cm 砼)。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
136 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
137 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
138 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
139 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
140 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 3
141 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
142 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 1
143 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十三 |  |  | 合计
一层钼靶机房 3200*4500*5280H
144 | 四周墙面防护 | 1、240mm红砖实砌墙。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
145 | 地面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
146 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
147 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：1.0mmpb。 | 块 | 1
148 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1500×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层1.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
149 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
150 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层1.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
151 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 3
152 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 1
153 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包1.0mm铅板 | ㎡
小计十四 |  |  | 合计
一层骨密度机房 3600*5100*5280H
154 | 四周墙面防护 | 1、240mm红砖实砌墙。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
155 | 地面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
156 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
157 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：1.0mmpb。 | 块 | 1
158 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1500×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层1.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
159 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
160 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层1.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
161 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 3
162 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 1
163 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包1.0mm铅板 | ㎡
小计十五 |  |  | 合计
二层ERCP机房 7800*4800*4220H
164 | 四周墙面防护 | 1、240mm红砖实砌墙。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
165 | 地面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
166 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
167 | 铅玻璃 | 1、规格：1500×900mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
168 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
169 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套。 | 套 | 1
170 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
171 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 3
172 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 1
173 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十六 |  |  | 合计
三层牙片机房 2000*2050*4220H
174 | 四周墙面防护 | 1、240mm红砖实砌墙。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
175 | 地面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
176 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
177 | 铅玻璃 | 1、规格：800×600mm，2.铅当量：1.0mmpb。 | 块 | 1
178 | 手动病人通道防护门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层1.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
179 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 2
180 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 1
181 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包1.0mm铅板 | ㎡
小计十七 |  |  | 合计
三层口腔CT机房 2450*4200*4220H
182 | 四周墙面防护 | 1、在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mm辐射防护涂料。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
183 | 地面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
184 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
185 | 铅玻璃 | 1、规格：800×600mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
186 | 手动病人通道防护门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
187 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：1.0mmpb。 | 套 | 2
188 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 1
189 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十八 |  |  | 合计
体检中心DR机房 4900*4800*4220H
190 | 西周墙面防护 | 1、在原有240mm实心砖墙的基础上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
191 | 地面防护 | 1、原有200mm混凝土现浇基础层上附加1.0mmpb辐射防护涂料。 | ㎡
192 | 顶面防护 | 1、20cm 砼。 | ㎡ |  |  |  | 预评要求无需防护
193 | 铅玻璃 | 1、规格：1200×800mm，2.铅当量：2.0mmpb。 | 块 | 1
194 | 电动病人通道防护门 | 1、门体规格：1800×2300mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边及150mm宽腰带，4、开启方式：直线推拉式，5、其他配置：无凹槽下轨道、警示灯、警示三角标志。 | 樘 | 1
195 | 电动系统 | 1、微电脑控制系统,2、其他配置：800mm高红外安全光线、遥控器、手动开关2套，3、品牌：欧玛斯、德科、贺多龙。 | 套 | 1
196 | 手动医务人员通道门 | 1、门体规格：1000×2100mm，2、材质：冷拉型铝合金承重骨架，3、底层2.0mmpb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm喷塑镀锌钢板，1.0mm304拉丝不锈钢包边，4、开启方式：90°弧线开启，5、其他配置：电磁门禁锁。 | 樘 | 1
197 | 304不锈钢防护门窗套 | 1、基层材料：细木板、胶水，2、面层材料：1.0mm短丝不锈钢，3、铅当量：2.0mmpb。 | 套 | 2
198 | 排风装置 | 1、 规格：300×300mm，2.铅当量：3.0mmpb。 | 套 | 1
199 | 管线、地沟、开关、插座、控电箱防护等 | 外包2.0mm铅板 | ㎡
小计十九 |  |  | 合计
合计（共十九项）
填报单位（盖章）： 填报人： 电话号码：
附件1